## Arkusz1
SPRAWDZENIE MIERNIKA IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIA POPRZEZ POMIAR Z0 i (RS + Z0) – miernik XXXXXXXX
| Z0 | RS1+ Z0 | RS2 + Z0 | RS3 + Z0 | RS4 + Z0 | RS5 + Z0 | UWAGI
| Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω
średnia | 0.4672 | 0.67883 | 1.0193 | 1.5027 | 2.4805 | 4.6938 | OBLICZENIA
odchylenie standardowe | 0.0027308 | 0.002137 | 0.0041793 | 0.0013663 | 0.0012247 | 0.003656
niepewność serii pomiarów | 0.00075738 | 0.00087242 | 0.0017062 | 0.00055777 | 0.0005 | 0.0014926
rozdzielczość | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
błąd rozdzielczości | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
niepewność związana z rozdzielczością | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
niepewność związana z błędem wzorca Rsn |  | 0.00043 | 0.00093 | 0.0026 | 0.004 | 0.0072
niepewność procedury sprawdzenia (standardowa k=1) | 0.00081053 | 0.0010146 | 0.0019645 | 0.0026748 | 0.0040415 | 0.0073587
niepewność procedury sprawdzenia (rozszerzona k=2) | 0.0016211 | 0.0020291 | 0.003929 | 0.0053496 | 0.0080829 | 0.014717
wartości Rsn zmierzona |  | 0.21163 | 0.55213 | 1.0355 | 2.0133 | 4.2266
wartości Rsn rzeczywista |  | 0.2143 | 0.5539 | 1.017 | 1.992 | 4.216
¦ błąd ¦ |  | 0.0026667 | 0.0017667 | 0.018467 | 0.0213 | 0.010633
max. błąd miernika | 0.05336 | 0.040582 | 0.057607 | 0.081773 | 0.13067 | 0.24133
ocena:¦ błąd ¦ + niepewność procedury sprawdzenia rozszerzona <= max. błąd miernika |  | OK | OK | OK | OK | OK
stabilność sieci = niepewność serii pomiarów / Z0 * 100% ≤ 0,2% sieć bardzo stabilna idealne warunki pomiarowe 0,2–0,5% sieć stabilna zmienność pomijalna 0,5–1,0% sieć umiarkowanie stabilna widoczna zmienność 1,0–2,0% sieć niestabilna zalecane zwiększenie liczby pomiarów > 2,0% sieć bardzo niestabilna wyniki mogą być niewiarygodne | 0.1621% | SIEĆ STABILNA | OCENA KOŃCOWA | MIERNIK DZIAŁA POPRAWNIE
'-max. błąd miernika należy odczytać z dokumentacji i odnieść go do wartości obliczonej Rsn -wszystkie wartości bez podanej jednostki wyrażone w Ω
|  | % wartości zmierzonej | ilość cyfr | wartość stała | rozdzielczość miernika
max dopuszczalny błąd miernika według dokumentacji producenta dla poszczególnych punktów pomiarowych | Z0 | 5 | 0 | 0.03 | 0.001
| RS1 + Z0 | 5 | 0 | 0.03 | 0.001
| RS2 + Z0 | 5 | 0 | 0.03 | 0.001
| RS3 + Z0 | 5 | 0 | 0.03 | 0.001
| RS4 + Z0 | 5 | 0 | 0.03 | 0.001
| RS5 + Z0 | 5 | 0 | 0.03 | 0.001
POMIARY
| Z0 | RS1+ Z0 | RS2 + Z0 | RS3 + Z0 | RS4 + Z0 | RS5 + Z0
| Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω
| 0.469 | 0.679 | 1.021 | 1.502 | 2.481 | 4.697 | UWAGA Jeśli zmieniono ilość pomiarów należy to uwzględnić to pozycji średnia i odchylenie standardowe. Należy również zmienić mianownik w pozycji niepewność serii pomiarów zmieniając liczbę pod pierwiastkiem na faktyczną ilość pomiarów obecnie 6 dla RS1+Z0 i 15 dla Z0
| 0.465 | 0.681 | 1.022 | 1.503 | 2.481 | 4.692
| 0.461 | 0.68 | 1.022 | 1.501 | 2.479 | 4.694
| 0.47 | 0.675 | 1.023 | 1.502 | 2.479 | 4.689
| 0.465 | 0.678 | 1.014 | 1.503 | 2.481 | 4.692
| 0.464 | 0.68 | 1.014 | 1.505 | 2.482 | 4.699
0.468
0.47
0.469
0.464
0.47
0.468
0.468
0.468
0.469